Lubaczów, 13.03.2018

ZP.232.5.2018

**Wszyscy zainteresowani**

**Wyjaśnienia**

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na dostawę materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

***Dotyczy produktów zamówienia:***

1. Zad. 2, poz. 15: czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 120mm x 200 mb?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

1. Zad. 2, poz. 21: czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 100x40mm x 100mb?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

1. Zad. 2, poz. 24: czy Zamawiający dopuści rękaw włókninowo-foliowy w rozmiarze 210mmx100m?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

1. Zad. 2, poz. 25: czy Zamawiający dopuści torebki posterylizacyjne w rozmiarze 150x250mm w opakowaniu 500 szt?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

1. Zad. 2, poz. 26: czy Zamawiający dopuści torebki posterylizacyjne w rozmiarze 300x500 mm w opakowaniu 250 szt?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

1. Zad. 2, poz. 27: czy Zamawiający dopuścitorebki posterylizacyjne w rozmiarze 300x500 mm w opakowaniu 250 szt?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości

1. Zad. 2, poz. 28 (poz.1): czy Zamawiający dopuści torebki foliowo włókninowe w rozmiarze 490x640 mm w opakowaniu 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

1. Zad. 2, poz. 28 (poz.2): czy Zamawiający dopuści torebki foliowo włókninowe w rozmiarze 600x900 mm w opakowaniu 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

1. Zad. 2, poz. 29 (poz. 1): czy Zamawiający dopuści wkładki absorpcyjne do tac w rozmiarze 35x30cm pakowane a’2000 z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

1. Zad. 2, poz. 29 (poz. 2): czy Zamawiający dopuści wkładki absorpcyjne do tac w rozmiarze 30x50 a’1000 z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

1. Zad. 2, wymogi dotyczące papieru sterylizacyjnego: czy Zamawiający dopuści papier o zawartości siarczanów ≤0,034%, wytrzymałości na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania 1,85kN/m, w kierunku poprzecznym 1,35kN/m, na mokro w kierunku walcowania 0,72kN/m i w kierunku poprzecznym 0,42kN/m?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

1. Zad. 2, wymogi dotyczące papieru sterylizacyjnego: czy Zamawiający dopuści papier o wytrzymałości na przepuklinie na sucho 115 kPa?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

1. Zad. 2, wymogi dotyczące papieru sterylizacyjnego: czy Zamawiający odstąpi od wykazania wytrzymałości na rozdarcie?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

1. Zad. 2, wymogi dotyczące papieru sterylizacyjnego: czy Zamawiający dopuści papier o odporności na przesiąkanie wody 22s i wydłużeniu na zerwania w kierunku walcowania 10,5% i w kierunku poprzecznym 4,2%?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

1. Zad. 2, wymogi dotyczące włókniny sterylizacyjnej: czy Zamawiający dopuści włókninę o zawartości chlorków 0,03% i siarczanów 0,12%?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

1. Zad. 2, wymogi dotyczące włókniny sterylizacyjnej: czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykazania niezwilżalności roztworem soli fizjologicznej?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

1. Zad. 2, wymogi dotyczące włókniny sterylizacyjnej: czy gramatura 57g/m2 może być gramaturą minimalną?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

1. Zad 2, wymogi dotyczące rękawów papierowo-foliowych: czy Zamawiający dopuści papier o gramaturze 60g/m2, wytrzymałości papieru na rozdarcie 600mN oraz wytrzymałości folii na rozdarcie ≥20 N/15 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

1. Zad 2, wymogi dotyczące rękawów papierowo-foliowych: czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia nr katalogowego? Dużo bardziej istotną informacją jest rozmiar rękawa, a ta informacja jest zawarta na oferowanych rękawach.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

***Dotyczy zapisów umowy:***

1. czy za dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: TAK

1. Dot. art. 3: czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp.: TAK

1. czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

1. Dot. art. 5 ust. 1 : czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna była naliczana od niedostarczonej części zamówienia?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

1. Dot. art. 5 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zastąpić słowem „zwłoki”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

1. Dot. art. 5 ust. 3: czy Zamawiający wyrazi zgodę,aby w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy kara umowna była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Zamawiający