***Załącznik nr 3 do ogłoszenia***

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry/warunek minimalny** | **Wartość wymagana (graniczna)** | **Wartość oferowana** |
| 1 | Glukometr przeznaczony do pomiaru glukozy w świeżo pobranej próbce krwi z naczyń włosowatych | **TAK** |  |
| **2** | Paski do glukometru automatycznie zasysające krew do punktu pomiarowego tak, aby podczas nakładania krwi na pasek nie dochodziło do zabrudzenia gleukometru | **TAK** |  |
| **3** | Termin ważności pasków po 1-szym otwarciu fiolki minimum 90 dni | **TAK/Podać** |  |
| **4** | Paski dostarczone z datą ważności nie krótszą niż 6 m-cy od daty dostawy | **TAK/Podać** |  |
| 5 | Glukometr współpracujący z oferowanymi paskami, spełniający następujące parametry:  - przedział wyników wiarygodnych 20 mg%- 600 mg%  - eliminacja wpływu hematokrytu  - brak wpływu substancji interferujących- najczęściej spotykanych- Paracetamol, Witamina C, Metformina, Ibuprofen, Kofeina  - brak wpływu innych cukrów prostych (maltozy i galaktozy) na wynik pomiaru  - krótki czas pomiaru do 10 sekund  - objętość pobieranej krwi do badania do 3 mcl  - wynik wyrażony w mg%  - możliwość kalibracji płynem kontrolnym  - badanie krwi noworodkowej  - spełniający standardy ISO 15197:2015 | **TAK/Podać**  **TAK**  **TAK**  **TAK**  **TAK/Podać**  **TAK/Podać**  **TAK**  **TAK**  **TAK**  **TAK** |  |
| 6 | Nakłuwacze jednorazowe (z igłą wysuwającą się i chowającą się w obudowie jednorazowo i automatycznie przez naciśnięcie), głębokość nakłucia 1,8mm | **TAK** |  |
| 7 | Dostępność do serwisu- w przypadku zaoferowania glukometrów z niewymienna baterią Wykonawca dokonuje wymiany urządzenia (na swój koszt) na nowe w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. | **TAK** |  |
| 8 | W przypadku uszkodzenia glukometru Wykonawca dokonuje wymiany (na swój koszt) uszkodzonego urządzenia na nowe w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. | **TAK** |  |
| 9 | Wykonawca przeprowadzać będzie na terenie Szpitala raz na 6 miesięcy test poprawności pomiarów wszystkich 30 glukometrów przy użyciu roztworów kontrolnych (na swój koszt) oraz każdorazowo w sytuacji, kiedy Zamawiający będzie podejrzewał błędy w wynikach pomiarowych glukometrów. Jeżeli przeprowadzenie w/w testów będzie się wiązało z odebraniem glukometrów na jakiś czas od Zamawiającego, to Wykonawca zapewni na ten czas gleukometry zastępcze. | **TAK** |  |
| 10 | Nieodpłatne zapewnienie dostaw płynów kontrolnych (min. 2 różne zakresy) w ilości zapewniającej bieżąca kontrolę jakości oznaczeń w okresie obowiązywania umowy. | **TAK** |  |

Zamawiający na etapie badania oferty zastrzega sobie prawo przetestowania zaoferowanych wyrobów celem potwierdzenia spełniania wymagań opisanych w pozycjach 1,2,5,6 i w związku z tym **Zamawiający wymaga dostarczenia razem z ofertą 1 glukometru oraz 20 szt. proponowanych nakłuwaczy i 20 szt. proponowanych pasków.**

Miejscowość ,data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis i pieczątka uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy