Lubaczów, 16.02.2018

ZP.261.2.2018

Wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJA

# Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn.zm) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców udziela wyjaśnień :

Część nr 1 – Cyfrowy aparat RTG kostno-płucny z kolumną jezdną

Załącznik nr 3 do siwz

Pytanie Nr  1

Dotyczy pkt. 55  „Zakres ruchu wzdłużnego ≥ 80 [cm].”

Prosimy o dopuszczenie stołu z zakresem ruchu wzdłużnego równym 77 cm. Jest to nieznacznie mniejszy zakres od wymaganego, lecz nie ma większego wpływu na wykonywane badania i długość obrazowania pacjenta.

Odp.: Zamawiający dopuszcza .

Pytanie Nr  2

Dotyczy pkt. 68  „Zakres ruchu pionowego detektora ≥ 150 [cm].”

Prosimy o dopuszczenie kolumny z zakresem ruchu pionowego detektora równym 147 cm. Jest to nieznacznie mniejszy zakres od wymaganego, lecz nie ma większego wpływu na wykonywane badania i umożliwia wykonanie badań pacjentów o wzroście do 200cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza .

Pytanie Nr  3

Dotyczy pkt. 73  „Możliwość obrotu detektora cyfrowego bez konieczności wyjmowania go ze stojaka RTG”

Wymagane  w SIWZ detektory formatu kwadratu 43x43 cm nie korzystają z obrotu z uwagi na ich symetrię (kwadrat) w odróżnieniu od detektora prostokątnego (np.formatu 35x43 cm) - prosimy o wykreślenie tego punktu, gdyż nie ma on uzasadnienia praktycznego.

Odp.: Zamawiający skreśla pkt. 73

Pytanie Nr  4

Czy Zamawiający wymaga utylizacji wymienianego aparatu RTG oraz drugiego aparatu typu telekomando znajdującego się również w tej samej pracowni?

Odp.: Zamawiający  nie wymaga .

Pytanie Nr  5

Czy Zamawiający wymaga przebudowy ściany sterowni wiążącą się z przekładką okna w sterowni oraz uzupełnieniem w nowe panele?

Odp.: Zamawiający  nie wymaga .

Pytanie Nr  6

Czy Zamawiający wymaga wymiany wykładziny podłogowej w pracowni rtg i sterowni?

Odp.: Zamawiający  nie wymaga .

Pytanie Nr  7

Dotyczy części nr 2 załącznik nr 5 do SIWZ paragraf 1 punkt 2 podpunkt 4.

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania będzie wymagał od Wykonawcy aby zaoferowany Aparat Ultrasonograficzny zintegrować z systemem RIS/PACS użytkowanym przez Zamawiającego w tym dostarczenie licencji i usługa integracji ?

Odp.:   Zamawiający w § 1 w pkt 2 podpunkt 4 projektu umowy  oznaczył znakiem graficznym  * podając w końcowej treści projektu umowy adnotację  ,, niepotrzebne skreślić‘’.  Treść tego punktu odnosi się do części zamówienia  NR 1 tj. Cyfrowego aparatu RTG kostno- płucnego z kolumną jezdną podłogową , nie dotyczy aparatu ultrasonograficznego .

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zm) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że:

- w załączniku nr 3 do siwz Cyfrowy aparat RTG kostno- płucny z kolumną jezdną podłogową pkt 55 otrzymuje brzmienie:

| 55 | Zakres ruchu wzdłużnego ≥ 77 [cm | - | TAK PODAĆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- w załączniku nr 3 do siwz Cyfrowy aparat RTG kostno- płucny z kolumną jezdną podłogową pkt 68 otrzymuje brzmienie:

| 68 | Zakres ruchu pionowego detektora ≥ 147 [cm] | - | TAK PODAĆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- w załączniku nr 3 do siwz Cyfrowy aparat RTG kostno- płucny z kolumną jezdną podłogową skreśla się pkt 73 w brzmieniu:

| 73 | Możliwość obrotu detektora cyfrowego bez konieczności wyjmowania go ze stojaka RTG | - | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający