# Załącznik nr 2 do SIWZ  Formularz cenowy

część nr1

Dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW WYMAGANYCH ANALIZATORA

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne” |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne: |  |  |
| 1. | Analizator nie starszy niż z 2013 | podać rok produkcji |  |
| 2. | Typ, nazwa oferowanego urządzenia | podać |  |
| 3. | Urządzenie spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych | TAK |  |
| II. | Wymagania szczegółowe dla analizatora |  |  |
| 1. | Metoda oznaczeń- chemiluminescencja | TAK |  |
| 2. | Szybkość otrzymania pierwszego wyniku dla wszystkich oferowanych testów przy zachowaniu pełnej liniowości nie dłużej niż 30 min. ,troponiny nie dłuższy niż 10 min, w przypadku troponiny test powinien spełniać wymogi definicji zawału mięśnia sercowego( wg rekomendacji towarzystw naukowych ESC, ACCF, AHA, WHF) Precyzja oznaczenia poniżej 10% CV dla bardzo niskich , śladowych stężeń troponin odpowiadających 99 percentylowi stężeń u osób zdrowych. | TAK/Podać |  |
| 3. | Chłodzony rotor odczynnikowy , dla odczynników testowych min. 15 pozycji | TAK/Podać |  |
| 4. | Możliwość pracy próbkami pierwotnymi i wtórnymi w jednym cyklu pracy | TAK |  |
| 5. | Odczynniki dostarczone w gotowych do pracy zestawach umożliwiających wykonanie oznaczeń w dowolnym momencie | TAK |  |
| 6. | Objętość próbki badanej – maksimum 50 µl | TAK/podać |  |
| 7. | Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora za pomocą kodów kreskowych, po wstawieniu odczynników na pokład, dla wszystkich oferowanych testów. | TAK |  |
| 8. | Krótki proces inicjacji analizatora przed przystąpieniem do wykonania badań – max 3 min | TAK/podać |  |
| 9. | Automatyczna kontrola odczynników i pozostałych materiałów niezbędnych do wykonania analiz przed jej wykonaniem | TAK |  |
| 10. | Informacje na wydruku : data , czas analizy, numer identyfikacyjny próbki , numer serii odczynnika, data i czas kalibracji , liczba testów pozostałych do wykonania badania, | TAK |  |
| 11. | Program autodiagnostyki | TAK |  |
| 12. | Czujnik przepełnienia ścieków i braku odczynników | TAK |  |
| 13. | Możliwość stałego monitorowania stanu próbki na ekranie monitora | TAK |  |
| 14. | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w surowicy | TAK |  |
| 15. | 30 pozycji dla próbek badanych wstawianych jednorazowo do aparatu | TAK |  |
| 16. | Wbudowany system kontroli jakości wg zasad Westgarda z wykresem Levy – Jeningsa | TAK |  |
| 17. | Archiwizacja danych | TAK |  |
| 18. | Zużycie wody max 4 l | TAK/podać |  |
| 19. | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych przez aparat | TAK |  |
| 20. | Jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników umożliwiających eliminację efektów przenoszenia | TAK |  |
| 21. | Wieloparametrowy materiał kontrolny producenta dla oceny dokładności oznaczeń hormonalnych | TAK |  |
| 22. | Wieloparametrowy materiał kontrolny producenta dla oceny dokładności oznaczeń markerów nowotworowych | TAK |  |
| 23. | Beat HCG do monitorowania ciąży i monitorowania nowotworów i chorób trofoblastycznych | TAK |  |
| 24. | Termin ważności kontroli i kalibratorów min. 6 miesięcy | TAK |  |
| 25. | Identyfikacja odczynników , kontroli i prób badanych za pomocą czytnika kodów paskowych | TAK |  |
| 26. | Odczynniki w momencie dostarczenia powinny posiadać datę ważności nie krótszą niż 4 miesiące | TAK |  |
| 27. | Zewnętrzny UPS | TAK |  |
| 28. | Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis naprawy w okresie dzierżawy, oraz części zamienne do analizatora na cały okres użytkowania, czas oczekiwania na serwis od czasu zgłoszenia max do 72 godzin | TAK |  |
| 29. | W przypadku przedłużających się napraw , wykonawca zapewni zastępczy egzemplarz aparatu | TAK |  |
| 30. | Połączenie analizatora z zewnętrznym systemem komputerowym ( komputer stacjonarny z drukarką stanowiący zestaw do analizatora- pełna obukierunkowa komunikacja, opracowanie wyników w systemie Info Medica z autoryzacją i możliwością przesyłania wyników elektronicznie do systemu komputerowego znajdującego się w szpitalu firmy Infomedica . Praca z kodami kreskowymi. | TAK |  |
| 31. | Przeszkolenie personelu do pracy na analizatorze : trening operatorski, szkolenie z interpretacji wyników, kalibracji , konserwacji zapobiegawczej oraz rozwiązania ewentualnych drobnych problemów technicznych. Szkolenie potwierdzone imiennymi certyfikatami ukończenia szkolenia | TAK |  |
| 32. | Analizator w pełni automatyczny | TAK |  |
| 33. | Priorytetowe badanie próbek cito | TAK |  |
| 34. | W przypadku analizatora nabiurkowego , Wykonawca zobowiązany dostarczyć stół. | TAK |  |
| 35. | Wykonanie badania TSH -3 genercji w czasie nie dłuższym niż 20 minut. | TAK/podać |  |
| 36 | Testy HIV muszą być przystosowane do wykrywania przeciwciał skierowanych do różnych typów wirusa ( HIV-1, HIV-2 ). | TAK |  |

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaoferował urządzenie o parametrach co najmniej takich, jak przedstawione w wymaganiach granicznych. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści- stanowi on integralną cześć oferty- deklarację wykonawcy co do jej treści.

……………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentacji wykonawcy

ILOŚĆ OZNACZEŃ 24 miesięczny okres  DZIERŻAWY

Do w/w ilości oznaczeń wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia niezbędnych materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów

zużywalnych ( kuwety i inne jeżeli są potrzebne w ilości wystarczającej na okres dzierżawy). Niedoszacowanie ilości materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych , spowoduje iż wykonawca musi dostarczyć je bezpłatnie . Proszę również podać ilość opakowań , sztuk, podać ich nazwy, ceny i numery katalogowe.

Wykonawca po podpisani umowy dostarczy wzór formularza  zamówienia , zawierającego jedynie produkty zawarte w umowie na czas trwania umowy

I. Odczynniki, akcesoria, części zużywalne

|  | Przedmiot zamówienia | Ilość badań | Wielkość opak. | Ilość opak. (szt.) | Cena za 1 op. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr. Kat. | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TSH 3 gen | 5 500 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | FT 4 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | FT 3 2gen | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Troponina T ultraczuła | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Beta HCG | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CA 125 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | HE4 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PSA | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Prokalcytonina | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Anty HCV | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | HIV | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Akcesoria i części zużywalne | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RAZEM: | x | x | x | x |  | x |  |  | x | x |

II. Dzierżawa

| Dzierżawa miesięczna netto | Dzierżawa 24 miesiące netto | % VAT | Dzierżawa miesięczna brutto | Dzierżawa 24 miesiące brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oferuję realizację zamówienia w kwocie brutto :  (suma pozycji I i II)

Słownie : ............................................................................................................................                                                                                    ............................

Pieczątka i   podpis

# Załącznik nr 2 do SIWZ  Formularz cenowy

Część nr 2

Dostawa odczynników  immunochemicznych do badań pilnych, rzadkich i diagnostyki chorób zakaźnych wraz z dzierżawą analizatora

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW WYMAGANYCH ANALIZATORA

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne” |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne: |  |  |
| 1. | Analizator nie starszy niż z 2008 r | podać rok produkcji |  |
| 2. | Typ, nazwa oferowanego urządzenia | podać |  |
| 3. | Urządzenie spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych | TAK |  |
| II. | Wymagania szczegółowe dla analizatora |  |  |
| 1. | Metoda oznaczeń- chemifluorescencjia ELFA | TAK |  |
| 2. | Mała, zwarta budowa kompaktowa do ustawienia na stole; analizator z wbudowaną drukarką i mikrokomputerem sterującym w komplecie z UPS i czytnikiem barkodów | TAK |  |
| 3. | Analizator przystosowany do pracy non stop bez jakichkolwiek codziennych procedur płucząco-czyszczących, umożliwiający wykonywanie w jednym czasie różnych badań | TAK |  |
| 4. | System całkowicie bezigłowy eliminujący kontaminację | TAK |  |
| 5. | Możliwość wykonania pojedynczego oznaczenia w każdym czasie 24 h/dobę bez dodatkowych kosztów kontroli i kalibracji | TAK |  |
| 6. | Możliwość wykonania wszystkich wyspecyfikowanych badań |  |  |
| 7. | Krzywa kalibracyjna w postaci kodów kreskowych, rekalibracja minimum co 14 dni. | TAK |  |
| 8. | Kompletne zestawy odczynnikowe zawierające kalibratory, kontrole oraz wszelkie inne akcesoria niezbędne do wykonania oznaczenia | TAK |  |
| 9. | Otwarcie zestawu odczynnikowego nie powoduje skrócenia terminu jego ważności | TAK |  |
| 10. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 11. | Dopuszczenie do stosowania na terenie RP; znak CE | TAK |  |
| 12. | Odczynniki w momencie dostarczenia powinny posiadać datę ważności nie krótszą niż 6 miesięcy | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni odpowiednie urządzenie chłodzące do przechowywania odczynników | TAK |  |
| 13. | Zewnętrzny UPS | TAK |  |
| 14. | Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis naprawy w okresie dzierżawy, oraz części zamienne do analizatora na cały okres użytkowania, czas oczekiwania na serwis od czasu zgłoszenia max do 72 godzin | TAK |  |
| 15. | W przypadku przedłużających się napraw , wykonawca zapewni zastępczy egzemplarz aparatu | TAK |  |
| 16. | Przeszkolenie personelu do pracy na analizatorze : trening operatorski, szkolenie z interpretacji wyników, kalibracji , konserwacji zapobiegawczej oraz rozwiązania ewentualnych drobnych problemów technicznych. Szkolenie potwierdzone imiennymi certyfikatami ukończenia szkolenia | TAK |  |
| 17. | Analizator w momencie przekazania do pracy w laboratorium, powinien być sprawny po przeglądzie serwisowym firmy dopuszczającym go do pracy, oraz zawierać pełną dokumentację dopuszczającą go do pracy, certyfikat, znak CE, książkę z opisem oprogramowania w języku polskim, oraz zawierać wszystkie niezbędne akcesoria do pracy na nim. | TAK |  |
| 18. | Połączenie analizatora z zewnętrznym systemem komputerowym ( komputer stacjonarny z drukarką stanowiący zestaw do analizatora- pełna obukierunkowa komunikacja, opracowanie wyników w systemie Info Medica z autoryzacją i możliwością przesyłania wyników elektronicznie do systemu komputerowego znajdującego się w szpitalu firmy Infomedica . Praca z kodami kreskowymi. | TAK |  |

ILOŚĆ OZNACZEŃ 24 miesięczny okres  DZIERŻAWY

Do w/w ilości oznaczeń wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia niezbędnych materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów

zużywalnych  w ilości wystarczającej na okres dzierżawy. Niedoszacowanie ilości materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych , spowoduje iż wykonawca musi dostarczyć je bezpłatnie . Proszę również podać ilość opakowań , sztuk, podać ich nazwy, ceny i numery katalogowe.

Wykonawca po podpisaniu umowy  dostarczy wzór formularza do zamówienia , zawierającego jedynie produkty zawarte w umowie na czas trwania umowy.

I. Odczynniki, akcesoria, części zużywalne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość badań | Wielkość opak. | Ilość opak. (szt.) | Cena za 1 op. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr. Kat. | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ferrytyna | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Witamina D OH-25 | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | D-Dimer | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | p/c anty HBs | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IgE -całkowite | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | p/c anty HBc-total | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | p/c anty HBc-IgM | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | HBs - Ag | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Toxoplazmoza IgM | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Toxoplazmoza IgG | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Toxoplazmoza Awidność p/c | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Bolerioza IgG | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Bolerioza IgM | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Helicobacter Pylorii IgG | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Akcesoria i części zużywalne | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Razem | x | x | x | x |  | x |  |  | x | x |

II. Dzierżawa

| Dzierżawa miesięczna netto | Dzierżawa 24 miesiące netto | % VAT | Dzierżawa miesięczna brutto | Dzierżawa 24 miesiące brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oferuję realizację zamówienia w kwocie brutto :  (suma pozycji I i II)

Słownie : ............................................................................................................................                                                                                    ............................

Pieczątka i   podpis