# Załącznik nr 2 do SIWZ  Formularz cenowy

Część nr 1

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych wraz z  dzierżawą analizatora koagulologicznego

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW WYMAGANYCH ANALIZATORA

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne” |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne: |  |  |
| 1. | Analizator nie starszy niż z 2013r lub po całkowitym odtworzeniu, Automatyczny analizator koagulologiczny pracujący w otwartym systemie odczynnikowym . | podać rok produkcji |  |
| 2. | Typ, nazwa oferowanego urządzenia | podać |  |
| 3. | Urządzenie spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych | TAK |  |
| II. | Wymagania szczegółowe dla analizatora |  |  |
| 1. | Metoda oznaczeń- krzepnięciowa i chromogenna | TAK |  |
| 2. | Obsługa za pomocą wbudowanego ekranu dotykowego, bez konieczności używania zewnętrznego komputera, jednak posiadający możliwości dwukierunkowej komunikacji na zasadzie zapytań | TAK |  |
| 3. | Wydajność min. 50 testów na /h dla PT i 40 testów na/h APTT/Fibrynogen Claus wykonanych równocześnie | TAK |  |
| 4. | Pomiary w pojedynczych kuwetach reakcyjnych , nie w segmentach kuwet | TAK |  |
| 5. | Możliwość jednorazowego załadowania do aparatu min 50 kuwet, ich automatyczne pobieranie oraz utylizacja | TAK |  |
| 6. | Możliwość oznaczenia fibrynogenu w dodatkowych trybach ( niskich i wysokich stężeń )pozwalając na pomiar w zakresie od 25mg/dl do 1000 mg/dl | TAK |  |
| 7. | Pokład odczynnikowy z pozycjami chłodzonymi ( w tym na PT ) i niechłodzonymi. | TAK |  |
| 8. | Termostatowanie odczynników do 37 °C dopiero w igle , nie na pokładzie odczynnikowym | TAK |  |
| 9. | Możliwość zdefiniowania różnych pojemników odczynnikowych ( w tym naczynek probówkowych) i automatyczne dostosowanie się poziomu schładzania igły dla różnych pojemników. | TAK |  |
| 10. | Możliwość dostawienia próbki citowej | TAK |  |
| 11. | Czujnik wykrywania poziomu dla próbek , odczynników, wody destylowanej i ścieków | TAK |  |
| 12. | Monitorowanie objętości odczynników na pokładzie | TAK |  |
| 13. | Monitorowanie objętości odczynników na pokładzie | TAK |  |
| 14. | Automatyczne rozcieńczanie kalibratorów oraz próbek | TAK |  |
| 15. | Wbudowany skaner kodów kreskowych dla probówek | TAK |  |
| 16. | Wbudowany system kontroli jakości z wykresami Levy Jenningsa | TAK |  |
| 17. | Minimum 6 pików kontroli jakości , pozwalających na jednoczesne wprowadzenie 6 różnych materiałów kontrolnych dla każdego z testów | TAK |  |
| 18. | Wbudowana drukarka termiczna |  |  |
| 19. | Dołączona do oferty ulotka analizatora potwierdzająca spełnienie wymagań oraz instrukcje używania odczynników PT, APTT, Fibrynogen oraz przykładowa ulotka z wartościami dla kontroli jakości | TAK |  |
| 20. | Termin ważności kontroli i kalibratorów min. 6 miesięcy | TAK |  |
| 21. | Tromboplastyna- odczynnik ciekły + chlorek wapnia : gotowy do użycia : stabilność odczynnika w temp pokojowej min do 5 dni . Maksymalna objętość buteleczki z tromboplastyną + chlorek wapnia – 10 ml | TAK |  |
| 22. | APTT – kompletny zestaw z chlorkiem wapnia | TAK |  |
| 23. | Fibrynogen met. Clausa, kompletny zestaw z trombiną, buforem i kalibratorem: maksymalna objętość fiolki z trombiną- 2 ml. Stabilność trombiny po rozpuszczeniu-min 1 tydzień w temp lodówki z możliwością mrożenia. | TAK |  |
| 24. | Materiały kontrolne dla zaoferowanego analizatora , w ilości 360 ml każdego |  |  |
| 25. | Odczynniki w momencie dostarczenia powinny posiadać datę ważności nie krótszą niż 4 miesiące | TAK |  |
| 26. | Zewnętrzny UPS | TAK |  |
| 27. | Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis naprawy w okresie dzierżawy, oraz części zamienne do analizatora na cały okres użytkowania, czas oczekiwania na serwis od czasu zgłoszenia max do 24 godzin | TAK |  |
| 28 | Przeszkolenie personelu do pracy na analizatorze : trening operatorski, szkolenie z interpretacji wyników, kalibracji , konserwacji zapobiegawczej oraz rozwiązania ewentualnych drobnych problemów technicznych. Szkolenie potwierdzone imiennymi certyfikatami ukończenia szkolenia . | TAK |  |
| 29 | Wpięcie do analizatora do wewnętrznego systemu Infomedica / Asseco , praca z kodami kreskowymi . | TAK |  |
| 30. | Analizator w momencie przekazania do pracy w laboratorium, powinien być sprawny po przeglądzie serwisowym ,dopuszczającym go do pracy, oraz zawierać pełną dokumentację dopuszczającą go do pracy, certyfikat, znak CE, książkę z opisem oprogramowania w języku polskim, oraz zawierać wszystkie niezbędne akcesoria do pracy na nim. | TAK |  |
| 31 | Wykonawca zapewni urządzenie chłodzące w zakresie +2 – 8 + ºC do przechowywania odczynników , do w/w analizatora | TAK |  |

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaoferował urządzenie o parametrach co najmniej takich, jak przedstawione w wymaganiach granicznych. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści- stanowi on integralną cześć oferty- deklarację wykonawcy co do jej treści.

……………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentacji wykonawcy)

ILOŚĆ OZNACZEŃ 24 miesięczny okres  DZIERŻAWY

Do w/w ilości oznaczeń wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia niezbędnych materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów

zużywalnych ( kuwety i inne jeżeli są potrzebne w ilości wystarczającej na okres dzierżawy). Niedoszacowanie ilości materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych , spowoduje iż wykonawca musi dostarczyć je bezpłatnie . Proszę również podać ilość opakowań , sztuk, podać ich nazwy, ceny i numery katalogowe.

1/

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość badań | Wielkość opak. | Ilość opak. (szt.) | Cena za 1 op. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr. Kat. | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PT | 10000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | APTT | 6000 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fibrynogen | 200 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Akcesoria i części zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RAZEM: | x | x | x | x |  | x |  |  | x | x |

2/

Dzierżawa analizatora

| Czynsz dzierżawny miesięczny netto | Czynsz dzierżawny 24 miesiące netto | % VAT | Czynsz dzierżawny miesięczny brutto | Czynsz dzierżawny 24 miesiące brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wartość oferty netto: …......................................  zł

VAT: …......................................   zł

Wartość oferty brutto: …............................... zł                                                                                                                                                        ............................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentacji wykonawcy)

# Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy

Część nr 2

Dostawa odczynników,  materiałów kontrolnych , kalibratorów, materiałów zużywalnych do wykonywania badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego z modułem ISE  w systemie zamkniętym  oraz stacją uzdatniania wody

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW WYMAGANYCH ANALIZATORA

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne” |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne: |  |  |
| 1. | Analizator nie starszy niż z 2014 r wraz ze stacja uzdatniania wody | podać rok produkcji |  |
| 2. | Typ, nazwa oferowanego urządzenia | podać |  |
| 3. | Urządzenie spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych | TAK |  |
| II. | Wymagania szczegółowe dla analizatora |  |  |
| 1. | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie pacjent po pacjencie | TAK |  |
| 2. | Kuwety jednorazowe | TAK |  |
| 3. | Praktyczna wydajność minimalna , bez ISE min 300 oznaczeń na godz | TAK |  |
| 4. | Metody pomiaru : fotometryczne , monochromatyczne i bichromatyczne :punktu końcowego i kinetyczne ; pomiar metodą FP. | TAK |  |
| 5. | Zakres pomiarowy fotometru 340 – 800 nm | TAK |  |
| 6. | Automatyczna detekcja mikroskrzepu w próbce badanej | TAK |  |
| 7. | Analiza w fazie ciekłej | TAK |  |
| 8. | Odczynniki gotowe do użycia, nie wymagające przelewania z butelek macierzystych | TAK |  |
| 9. | Możliwości oznaczeń: Biochemia : enzymy , substraty, ISE białka specyficzne, białko w płynie m-r, | TAK |  |
| 10. | Modem serwisowy: automatyczne rozcieńczenie bądź zmiana objętości próbek , po przekroczeniu liniowości metody | TAK |  |
| 11. | Priorytetowe badanie ,, próbek cito | TAK |  |
| 12. | Chłodzenie odczynników kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora | TAK |  |
| 13. | Zamknięty system odczynnikowy | TAK |  |
| 14. | Stałe monitorowanie poziomu odczynników , płynów i badanych próbek -zliczanie wykonanych badań i podanie aktualnej ilości badań możliwych do wykonania z danej ilości odczynnika jaka jest jeszcze dostępna | TAK |  |
| 15. | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora | TAK |  |
| 16. | Automatyczny terminarz wymaganych czynności obsługowych dla analizatora | TAK |  |
| 17. | Połączenie analizatora z zewnętrznym systemem komputerowym ( komputer stacjonarny z drukarką stanowiący zestaw do analizatora)- pełna obukierunkowa komunikacja, opracowanie wyników w systemie Infomedica z autoryzacją i możliwością przesyłania wyników elektronicznie do systemu informatycznego Infomedica , praca z kodami kreskowymi | TAK |  |
| 18. | Możliwość wykonywania analizy z próbki pierwotnej po jej odwirowaniu, bez konieczności przelewania do naczyń zastępczych , dopuszczalne otwieranie korka z probówek f- my sarstedt | TAK |  |
| 19. | Oprogramowanie w języku polskim lub czytelna instrukcja do analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 20. | Możliwość przeprowadzania walidacji na podstawie delta check, kontroli jakości , wartości referencyjnych | TAK |  |
| 21. | Identyfikacja odczynników , kontroli i prób badanych za pomocą czytnika kodów paskowych | TAK |  |
| 22. | Odczynniki w momencie dostarczenia powinny posiadać datę ważności nie krótszą niż 6- miesięcy | TAK |  |
| 23. | Zewnętrzny UPS | TAK |  |
| 24 | Wykonawca dostarczy wraz z analizatorem stół na którym będzie ustawiony aparat , stosowny do jego gabarytów i ciężkości. | TAK |  |
| 25 | Wykonawca ma zapewnić bezpłatny serwis naprawy w okresie dzierżawy, okres oczekiwania na serwis od czasu zgłoszenia max do 24 godzin/w dni robocze i 72 godzin w dni świąteczne sobota/niedziela . W innym przypadku oferent poniesie koszty wykonywanych niezbędnych badań u podwykonawcy za ilość badań w tym czasie wykonanych. | TAK |  |
| 26 | W przypadku przedłużających się napraw , wykonawca zapewni zastępczy egzemplarz aparatu | TAK |  |
| 27 | Analizator w momencie przekazania do pracy w laboratorium, powinien zawierać pełną dokumentację dopuszczającą go do pracy być po przeglądzie serwisowym, certyfikat, znak CE, książkę z opisem oprogramowania w języku polskim, oraz zawierać fabrycznie nowe elektrody do analizy jonów : chlorkową ,sodową, potasową i jeżeli jest wymagana również referencyjną, a także wszystkie niezbędne akcesoria do pracy na nim | TAK |  |
| 28 | Przeszkolenie personelu do pracy na analizatorze , potwierdzone imiennymi certyfikatami ukończenia szkolenia , | TAK |  |
| 29 | Wykonawca dostarczy na własny koszt, urządzenie chłodnicze do przechowywania odczynników w odpowiedniej temperaturze | TAK |  |

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaoferował urządzenie o parametrach co najmniej takich, jak przedstawione w wymaganiach granicznych. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści- stanowi on integralną cześć oferty- deklarację wykonawcy co do jej treści.

……………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentacji wykonawcy)

ILOŚĆ OZNACZEŃ NA 24 MIESIĘCZNY OKRES  DZIERŻAWY ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO Z ISE

Do w/w ilości oznaczeń wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia niezbędnych materiałów kontrolnych , kalibratorów, oraz materiałów zużywalnych ( kuwety i inne jeżeli są potrzebne w ilości wystarczającej na okres dzierżawy). Nie oszacowanie odpowiedniej ilości  materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych , spowoduje iż wykonawca musi dostarczyć je bezpłatnie . Proszę również podać ilość opakowań , sztuk, podać ich nazwy, ceny i numery katalogowe.

Wykonawca zapewni także niezależną kontrolę zewnętrzną 2 x w roku  do testów typu : oraz białko CRP, oraz białko w moczu i pmr

1/

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr kat. | Ilość oznaczeń | Wielkość opakowania | Ilość opakowań (Szt.) | Cena 1 op. Netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fosfataza zasadowa |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ALT ( aminotransferaza alaninowa ) |  | 9 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AST (aminotransferaza asparaginowa) |  | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | alfa- Amylaza |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | lipaza |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CK ( kinaza kreatynowa ) |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | GGTP ( gamma glutamylotransferaza) |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | LDH ( dehydrogenaza mleczanowa) |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wapń |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Albumina |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Bilirubina całkowita |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Bilirubina bezpośrednia |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cholesterol całkowity |  | 4 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cholesterol HDL |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kreatynina Jaffe |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Glukoza |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Glukoza w moczu |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Żelazo |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Magnez |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Fosfor nieorganiczny |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Białko całkowite |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Trójglicerydy |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kwas moczowy |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | UIBC ( niewysycona zdolność wiązania Fe) |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Mocznik |  | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Białko CRP ilościowo |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Białko ilościowo w moczu i płynie m-r |  | 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ISE : Na, K, Cl 25 000/każdego Na, CL, K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | etanol |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Kalibratory, kontrole, materiały zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RAZEM: | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |

2/ Wysokość czynszu dzierżawnego:

| Czynsz dzierżawny miesięczny netto | Czynsz dzierżawny 24 miesiące netto | % VAT | Czynsz dzierżawny miesięczny brutto | Czynsz dzierżawny 24 miesiące brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wartość oferty netto:................................................... zł

VAT: …..................................................... zł

Wartość oferty brutto:………………………………

…...............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentacji wykonawcy)

# Załącznik nr 2 do SIWZ  Formularz cenowy

Część nr 3

Dostawa odczynników, kaset, materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą  analizatora parametrów krytycznych , metabolitów, jonów i oksymetrii

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW WYMAGANYCH ANALIZATORA

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne” |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne: |  |  |
| 1. | Analizator nie starszy niż z 2017r. | podać rok produkcji |  |
| 2. | Typ, nazwa oferowanego urządzenia | podać |  |
| 3. | Urządzenie spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych | TAK |  |
| II. | Wymagania szczegółowe dla analizatora |  |  |
| 1. | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym , dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru minimum : pH, pCO2,pO2, Lac/Glu , pochodne Hb, jony ( Na, K, Cl ),hemoglobina płodowa | TAK |  |
| 2. | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l | TAK |  |
| 3. | Próbka podawana bezpośrednio z kapilary lub strzykawki | TAK |  |
| 4. | Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej , roztworów kontrolnych wodnych i przygotowanych na bazie krwi | TAK |  |
| 5. | Analizator wyposażony w wbudowany czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację próbki oraz kontroli | TAK |  |
| 6. | Monitorowanie poziomu odczynników i ich stabilności na pokładzie | podać |  |
| 7. | Maksymalnie 2 materiały zużywalne : osobne kasety odczynnikowe i kasety z elektrodami | TAK |  |
| 8. | Maksymalny czas dobowy kalibracji do 30 min | TAK |  |
| 9. | Odczynniki po zainstalowaniu w analizatorze zachowują ważność minimum przez 30 dni | TAK |  |
| 10. | Analizator prosty w instalacji z możliwością przenoszenia w razie potrzeby wyposażony w urządzenie zabezpieczające przed utratą odczynników na wypadek braku zasilania stacjonarnego. | TAK |  |
| 11. | Automatyczna kontrola jakości przynajmniej 1raz dziennie dla 3 poziomów kontroli | TAK |  |
| 12. | Możliwość podania materiałów kontrolnych z zewnątrz | TAK |  |
| 13. | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz wbudowana drukarka | TAK |  |
| 14. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 15. | Automatyczna kalibracja jedno lub dwupunktowa bez użycia butli gazowych | TAK |  |
| 16. | Możliwość korekty wyniku do temperatury pacjenta | TAK |  |
| 17. | Możliwość wyjęcia i ponownego zainstalowania kaset w tym samym analizatorze bez utraty pozostałych w kasetach testów. | TAK |  |
| 18 | Zamawiający oczekuje dopasowania wielkości kaset do ilości wykonywanych oznaczeń . Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kaset o różnych ilościach testów. | TAK |  |
| 19 | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów | TAK |  |
| 20 | Analizator pracujący w systemie ciągłym | TAK |  |
| 21 | Objętość badanej próbki konieczna do oznaczenia wszystkich parametrów : max. 45 ul – z kapilary max. 65 ul – ze strzykawki | TAK |  |
| 22 | Połączenie analizatora z zewnętrznym systemem komputerowym firmy Infomedica , pełna obukierunkowa komunikacja, opracowanie wyników w systemie Infomedica z autoryzacją i możliwością przesyłania wyników elektronicznie do wewnętrznego systemu wraz z określeniem obowiązujących zakresów referencyjnych dla poszczególnych analizowanych materiałów : - krew włośniczkowa, - krew żylna, - tętnicza , - krew pępowinowa | TAK |  |
| 23 | Wykonawca ma zapewnić bezpłatny serwis naprawy w okresie dzierżawy, okres oczekiwania na serwis od czasu zgłoszenia max do 24 h | TAK |  |
| 24 | W przypadku przedłużających się napraw , Wykonawca zapewni zastępczy egzemplarz aparatu | TAK |  |
| 25 | Analizator w momencie przekazania do pracy w laboratorium, powinien zawierać pełną dokumentację dopuszczającą go do pracy, certyfikat ,znak CE, książkę z opisem oprogramowania w języku polskim, zestaw startowy oraz wszystkie niezbędne akcesoria do pracy na nim. | TAK |  |
| 26 | Przeszkolenie personelu do pracy na analizatorze , potwierdzone imiennymi certyfikatami ukończenia szkolenia ,oraz dodatkowe szkolenie : dla personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie pobierania i interpretacji wyników badania . | TAK |  |

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaoferował urządzenie o parametrach co najmniej takich, jak przedstawione w wymaganiach granicznych. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści- stanowi on integralną cześć oferty- deklarację wykonawcy co do jej treści.

…………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentacji wykonawcy)

DEKLAROWANA ILOSĆ OZNACZEŃ  NA 24 MIESIĄCE- 3 600 oznaczeń

Do w/w ilości oznaczeń Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia niezbędnych materiałów np.  kontrolnych lub innych wymaganych a także materiałów zużywalnych ( kapilary , zatyczki do kapilar i inne jeżeli są potrzebne w ilości wystarczającej na okres dzierżawy). Niedoszacowanie ilości w/w, spowoduje iż Wykonawca musi dostarczyć je bezpłatnie . Proszę również podać ilość opakowań , sztuk, podać ich nazwy, ceny i numery katalogowe.

1/

| Lp. | Nazwa | Ilość oznaczeń | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki/ Kasety | 3700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały eksploatacyjne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2/

| Czynsz dzierżawny miesięczny netto | Czynsz dzierżawny 24 miesiące netto | %VAT | Czynsz dzierżawny miesięczny brutto | Czynsz dzierżawny 24 miesiące brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wartość oferty netto: ….................................. zł

VAT: …..........................  zł

Wartość brutto:  …...................................... zł

…………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentacji wykonawcy)

PARAMETRY OCENIANE

| PARAMETRY OCENIANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Parametr oceniany (wypełnia Wykonawca) | Ocena |
| 1 | Czas konieczny do oznaczenia wszystkich parametrów w jednej próbce |  | Max: 60 s- 10 pkt max: 120 s- 0 pkt |
| 2 | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 3 | Automatyczne mieszanie próbki |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 4 | Możliwość wyłączenia aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorowej testów |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |

…..............................................................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentacji wykonawcy

# Złącznik nr 2 do SIWZ   Formularz cenowy

Część nr 4

Dostawa pasków do analizy moczu, materiałów kontrolnych do parametrów fizykochemicznych moczu wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego systemu do analizy moczu składającego się z modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moczu oraz modułu do oceny upostaciowanych elementów moczu

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne” |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne: |  |  |
| 1. | Analizator nie starszy niż z 2017r. w pełni zautomatyzowany składający się z modułu do analizy parametrów fizykochemicznych oraz upostaciowanych elementów moczu | podać rok produkcji |  |
| 2. | Wydajność min/200 próbek na godzinę | podać |  |
| 3. | Zasada odczytu pasków : fotometria reflektacyjna z zastosowaniem matrycy światłoczułej | TAK |  |
| 4. | Automatyczny pomiar barwy moczu | TAK |  |
| 5. | Automatyczny pomiar turbidymytryczny klarowności moczu | TAK |  |
| 6. | Ciężar właściwy mierzony metodą refraktometryczną , z kompensacją temperatury, wbudowany refraktometr | TAK |  |
| 7. | Wbudowany , kolorowy ekran dotykowy , wyświetlane obrazy pasków po reakcji dla próbek i kontroli | TAK |  |
| 8. | Dozowanie próbek na pola reakcyjne pasków za pomocą pipetora | TAK |  |
| 9. | Wykrywanie poziomu próbek i mieszanie próbek przez igłę dozująca | TAK |  |
| 10. | Paski testowe konfekcjonowane w kasetach : stabilność na pokładzie analizatora minimum 14 dni | TAK |  |
| 11. | Podajnik probówek z ciągłym dostawianiem statywów, z mozliwością jednorazowego załadowania min 50 probówek | TAK |  |
| 12. | Automatyczna kalibracja optyki analizatora | TAK |  |
| 13. | Kalibracja pasków za pomocą pasków używanych do badań pacjentów | TAK |  |
| 14. | Moduł kontroli jakości | TAK |  |
| 15. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | TAK |  |
|  | Wymagania graniczne dla modułu oceny osadu moczu |  |  |
| 1. | Zasada pomiaru zautomatyzowana mikroskopia z automatyczną klasyfikacją elementów osadu moczu w oparciu o zarejestrowane obrazy cyfrowe pełnych pól widzenia przy małym (10 x) i dużym powiększeniu ( 40 x) | TAK |  |
| 2. | Mocz bez wirowania poza analizatorem jak i w analizatorze | TAK |  |
| 3. | Automatyczna klasyfikacja ilościowa na min. 9 elementów morfotycznych ( diagnostycznych ). | TAK |  |
| 4. | Możliwość zdefiniowania przez użytkownika przynajmniej 20 dodatkowych kategorii /parametrów | TAK |  |
| 5. | Minimum 10 obrazów pełnych pól widzenia przy małym powiększeniu (10 x)a dla próbek z wykrytymi elementami dodatkowo min 30 obrazów pełnych pól widzenia przy dużym powiększeniu ( 40 x) | TAK |  |
| 6. | Możliwość edycji /weryfikacji wykrytych elementów morfotycznych na obrazach pełnych mikroskopowych pól widzenia | TAK |  |
| 7. | Wydajność minimum 100 próbek na godzinę | TAK |  |
| 8. | Pojemność pokładu próbkowego analizatora min 100 próbek | TAK |  |
| 9. | Brak wymaganych jakichkolwiek dodatkowych odczynników lub kalibratorów , za wyjątkiem płynów myjących | TAK |  |
| 10. | System wyposażony w komputer , i min.24 calowy monitor | TAK |  |
| 11. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 12. | Połączenie analizatora z zewnętrznym systemem komputerowym firmy Infomedica , pełna obukierunkowa komunikacja , praca z kodami kreskowymi pierwotnymi lub wtórnymi w przypadku przelewania moczu z naczyń pierwotnych do wtórnych (zapewnienie urządzenia do druku kodów wtórnych ) | TAK |  |
| 13 | Opracowanie wyników w systemie Infomedica z autoryzacją i możliwością przesyłania wyników elektronicznie do wewnętrznego systemu wraz z określeniem obowiązujących zakresów referencyjnych dla poszczególnych analizowanych parametrów moczu w 1ul moczu i polu widzenia | TAK |  |
| 14 | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis naprawy w okresie dzierżawy. Okres oczekiwania na serwis od czasu zgłoszenia max do 24 h lub zapewnienie back-up do oznaczeń fizykochemicznych moczu i wirówki do możliwości opracowania osadów moczu | TAK |  |
| 15 | W przypadku przedłużających się napraw , Wykonawca zapewni zastępczy egzemplarz aparatu | TAK |  |
| 16 | Analizator w momencie przekazania do pracy w laboratorium, powinien zawierać pełną dokumentację dopuszczającą go do pracy, certyfikat ,znak CE, książkę z opisem oprogramowania w języku polskim, zestaw startowy oraz wszystkie niezbędne akcesoria do pracy na nim. | TAK |  |
| 17 | Przeszkolenie personelu do pracy na analizatorze , potwierdzone imiennymi certyfikatami ukończenia szkolenia ,oraz dodatkowe szkolenie : dla personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie pobierania i interpretacji wyników badania . | TAK |  |
| 18 | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki | TAK |  |

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaoferował urządzenie o parametrach co najmniej takich, jak przedstawione w wymaganiach granicznych. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści- stanowi on integralną cześć oferty- deklarację wykonawcy co do jej treści.

……………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentacji wykonawcy

Przewidywana ilość oznaczeń na 24 miesiące- 24 000

Do w/w ilości oznaczeń Wykonawca  zobowiązany jest do wyliczenia niezbędnych materiałów kontrolnych , zużywalnych, które są potrzebne w ilości wystarczającej na okres dzierżawy. Nie oszacowanie odpowiedniej  ilości materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych , spowoduje iż oferent musi dostarczyć je bezpłatnie . Proszę również podać ilość opakowań , sztuk, podać ich nazwy, ceny i numery katalogowe.

1/

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena 1 op. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski do analizy moczy | 24000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiały kontrolne do parametrów fizykochemicznych moczu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2/ Dzierżawa aparatu

| Czynsz dzierżawny miesięczny netto | Czynsz dzierżawny 24 miesiące netto | %VAT | Czynsz dzierżawny miesięczny brutto | Czynsz dzierżawny 24 miesiące brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wartość oferty netto: ….................................. zł

VAT: …..........................  zł

Wartość brutto:  …...................................... zł

……………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentacji wykonawcy

PARAMETRY OCENIANE

| PARAMETRY OCENIANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Parametr oceniany (wypełnia Wykonawca) | Ocena |
| 1 | Możliwość wyboru przez użytkownika do 50 zdjęć w powiększeniu ( x 40 ) |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 2 | System bez kuwet jednorazowych |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 3 | Możliwość ustawienia czułości analizatora do parametrów fizykochemicznych na wykrywanie glukozy na poziomie przynajmniej 20 mg/dl |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 4 | System przesuwu statywów próbkowych bez gumek lub taśm |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |

…..............................................................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentacji wykonawcy