ZP.232.9.2021

..........................................

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do zaproszenia

Zestawienie parametrów  i warunków wymaganych

UWAGA: Oferta przedstawiająca urządzenia nie spełniające warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w poniższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zaproszenia .

Pełna nazwa urządzenia, typ, model ………………………………….………………………………..

Producent …………………………………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia………………………………………………………………………….. …………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRU | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1 | Rok produkcji nie starszy niż 2008 | Tak/podać |  |
| 2 | Tomograf min 16 rzędowy | Tak/podać |  |
| 3 | Średnica otworu gantry min. 70 cm | Tak/podać |  |
| 4 | pochylenie gantry +/-30° | Tak/podać |  |
| 5 | Prędkość pochylenia 1°/ sec | Tak/podać |  |
| 6 | Odległość ognisko detektor : 95 cm | Tak/podać |  |
| 7 | Zdalne (z konsoli operatora ) sterowania pochylania gantry | Tak |  |
| 8 | Maksymalne pole skanowania (SFOV) : 50 cm | Tak/podać |  |
| 9 | Wysokość blatu stołu w pozycji skanowania 80, 6 cm – 99,1 cm od podłogi | Tak/podać |  |
| 10 | Zakres regulacji wysokości blatu 51,6 – 99,1 cm | Tak/podać |  |
| 11 | Zakres przesuwu poziomego blatu min. 170 cm | Tak/podać |  |
| 12 | Wyposażenie stołu: materac, pasy unieruchamiające, zestaw pozycjonerów umożliwiający wykonanie badania każdej okolicy anatomicznej | Tak |  |
| 13 | Maksymalne obciążenie blatu stołu przy zachowaniu maksymalnej dokładności pozycjonowania min. 180 kg | Tak/podać |  |
| 14 | Moc generatora ( kW) min. 53,2 kW | Tak/podać |  |
| 15 | Szybkość chłodzenia anody min. 840 kHU/min | Tak/podać |  |
| 16 | Pojemność cieplna lampy min. 6, 3 MHU | Tak/podać |  |
| 17 | Ilość elementów detekcyjnych w jednym rzędzie : min 912 | Tak/podać |  |
| 18 | Maksymalna częstotliwość próbkowania : 1968 Hz | Tak/podać |  |
| 19 | Tomograf zintegrowany z automatycznym wstrzykiwaczem Medrad Visitron CT będącym na wyposażeniu pracowni radiologii. | Tak |  |
| 20 | Tomograf współpracujący z systemem radiologicznym Alteris . | Tak |  |
| Szkolenia |  |  |  |
| 21 | Szkolenie dla techników wskazanych przez zamawiającego z zakresu obsługi tomografu i urządzeń współpracujących przez osobę posiadającą doświadczenie z zakresu pracy zaoferowanego tomografu komputerowego | Tak |  |
| 22 | Wykonawca dostarczy aparat wraz z wykonanymi testami akceptacyjnymi i specjalistycznymi | Tak |  |

Uwaga: Kolumnę 4 („Wartość oferowana”) tabeli bezwzględnie należy wypełnić.

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Załącznik w sposób umożliwiający ocenę spełnienia przez oferowany sprzęt warunków postawionych przez Zamawiającego w zaproszeniu . W szczególności Wykonawca winien podać w tej kolumnie konkretne wartości/opis parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanego sprzętu oraz podać w nagłówku do powyższej tabeli pełne dane dotyczące oferowanego sprzętu, takie jak nazwa urządzenia, model, nazwa producenta, rok produkcji.

Należy załączyć katalog (lub inny dokument) potwierdzający spełnianie wymagań określonych w zaproszeniu .

Aparat winien być wyposażony w pełną dokumentację techniczną, oraz w instrukcję użytkowania w języku polskim wraz z katalogiem części eksploatacyjnych.

Wykonawca winien dostarczyć najpóźniej w dniu uruchomienia aparatu dokumenty dopuszczające do pracy w placówkach służby zdrowia tj. deklarację zgodności i certyfikat CE oraz paszport techniczny.

................................, data ...............................             	                  ..............................................................

(podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)