**Załącznik nr 5 do zaproszenia - opis przedmiotu zamówienia**

**Zestaw napędów neurochirurgicznych kompatybilnych z konsolą Stryker CORE 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany tak | Parametr  oferowany |
| 1. 1 | WIERTARKA SZYBKOOBROTOWA – 2 szt. | Tak |  |
|  | Wiertarka wyposażona w silnik bezszczotkowy , obroty maksymalne 75000 obr/min | Tak, podać |  |
|  | Moc silnika 350W | Tak |  |
|  | Silnik i nasadki niewymagające smarowania po każdym użyciu | Tak |  |
|  | Możliwość dodatkowego wysunięcia frezu z nasadki. Dodatkowe wysunięcie frezu zwiększa nominalną długość zestawu. | Tak |  |
|  | Jedna długość frezu pasująca do różnych długości nasadki z portfolio producenta | Tak |  |
|  | Waga z całym przewodem 400g | Tak, podać |  |
|  | Obroty wiercenia: lewo i prawo | Tak |  |
|  | Regulacja ruchu obrotowego: płynna i skokowa | Tak |  |
|  | Współpraca z min. 33 różnymi nasadkami: prostymi, kątowymi, wygiętymi (MIS), nasadkami do trepanacji i kraniotomii (ze stopką i bez stopki) i reduktorem | Tak, podać |  |
|  | Zatrzaskowy montaż nasadek, adapterów i ostrzy - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  |
|  | Gniazdo ostrza w napędzie do mocowania ostrza kraniotomu wyposażone w specjalny mechanizm przytrzymujący ostrze, zapobiegający swobodnemu wysunięciu się ostrza z napędu podczas zmiany nasadki w sterylnym polu operacyjnym | Tak |  |
|  | Wszystkie nasadki kompatybilne z opcjonalnymi napędami pneumatycznymi | Tak |  |
|  | NASADKA KĄTOWA 7cm – 2 szt. | Tak |  |
|  | NASADKA KĄTOWA 14cm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Nasadki kątowe z uchwytem teleskopowym ostrzy | Tak |  |
|  | Nasadka umożliwiająca skokową regulację ekspozycji ostrzy (3 do 5 poziomów wysunięcia) | Tak |  |
|  | Akceptacja tych samych ostrzy przez nasadki proste i kątowe o różnych długościach roboczych (od 70 do 200mm) | Tak |  |
|  | Nasadka przystosowana do pracy z dedykowanymi klipsami i mankietami irygacyjnymi | Tak |  |
|  | KLIPS IRYGACYJNY do kątnic o długości 7cm - 2szt | Tak |  |
|  | KLIPS IRYGACYJNY do kątnic o długości 12-20 cm 2 szt | Tak |  |
|  | Kaseta do pompki perystaltycznej – 10szt | Tak |  |
|  | Mankiet Irygacyjny do kątnic o długości 7 cm – 10 szt | Tak |  |
|  | Mankiet Irygacyjny do kątnic o długościach 12 cm – 20 cm – 10 szt | Tak |  |
|  | KONTENERY STERYLIZACYJNE – 2 zestawy. | Tak |  |
|  | Wanna kontenera wykonana z aluminium | Tak |  |
|  | Pokrywa kontenera wykonana z aluminium, z uchwytem umożliwiającym korzystanie z filtrów jednorazowych i wielorazowych | Tak |  |
|  | Kaseta sterylizacyjna dopasowana do kontenera, wykonana z metalowej siatki, z pokrywą i uchwytami na wszystkie elementy zestawu | Tak |  |
|  | Ostrze dwukrawędziowe precyzyjne okrągłe rozmiar 3.0 mm, możliwe 5 poziomów wysunięcia –  5 SZT | Tak |  |
|  | Ostrze dwukrawędziowe precyzyjne okrągłe rozmiar 4.0 mm, możliwe 5 poziomów wysunięcia –  5 SZT | Tak |  |
|  | Ostrze dwukrawędziowe precyzyjne okrągłe rozmiar 5.0 mm, możliwe 5 poziomów wysunięcia –  5 SZT | Tak |  |
|  | Ostrze o strukturze „diament” okrągłe rozmiar 5.0 mm, możliwe 5 poziomów wysunięcia –  5 SZT | Tak |  |
|  | Ostrze o strukturze „diament” okrągłe rozmiar 4.0 mm, możliwe 5 poziomów wysunięcia –  5 SZT | Tak |  |
|  | Ostrze o strukturze „diament” okrągłe rozmiar 3.0 mm, możliwe 5 poziomów wysunięcia –  5 SZT | Tak |  |

Tak – oznacza bezwzględny wymóg , brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

(Miejscowość, data i podpis osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)